QC DOCUMENT GAP ANALYSIS

Semi Auto Biopsy Needle

ISO 9626:2016 Gap Analysis

تحليل الفجوات بين متطلبات ISO 9626:2016 وWI والتقرير التفتيشي الخاص بالمنتج

| Work Instruction | WI-8-2-2-53 Rev.0 — Production & Test Procedure for Semi Auto Biopsy Needle |
| --- | --- |
| Standard | ISO 9626:2016 — Stainless steel needle tubing for the manufacture of medical devices |
| Inspection Report | F-823-T162 Rev.1 — Inspection & Test Report for Biopsy Needle (cross-check based on prior QC analysis) |
| Assessment Date | 06 Oct 2026 |

Document-content assessment only — not a product conformity certificate.

الملخص التنفيذي ¦ Executive Summary

النتيجة الرئيسية

الـWI يذكر ISO 9626:2016 كمرجع، لكنه لا يحول عددًا من متطلبات الـneedle tubing الأساسية إلى Acceptance Criteria أو Verification Records قابلة للإثبات. أعلى الفجوات تتعلق بمواصفة المادة، الحدود البعدية، Wall Type، Stiffness، Resistance to Breakage، Corrosion، وAcidity/Alkalinity.

| 11 متطلب ISO رئيسي تمت مراجعته | 7 High-Priority Gaps | 2 Gaps إضافية | 2 Partial Gaps |
| --- | --- | --- | --- |

نطاق المقارنة

• ISO 9626:2016: Clauses 4 و5، Table 1، Table 2، Annex A، Annex B، Annex C، Annex D.

• WI: أول 4 صفحات الخاصة بـ Semi Auto Biopsy Needle فقط من الملف المرفق.

• Inspection Report: المطابقة مبنية على التحليل السابق المتاح لـ F-823-T162 Rev.1. لم يُستخدم وجود بند عام مثل “Needle Dimension” كدليل كافٍ ما لم يثبت معيار قبول ISO نفسه.

ملاحظة Document Control: الـWI في الصفحة 4 يشير إلى F-823-T58 (Inspection & Test Report for needle and Stylet)، بينما التحليل السابق يستخدم F-823-T162 Rev.1 للـBiopsy Needle. يلزم حسم أيهما السجل الساري وتحديث المرجع وفقًا لذلك.

مصفوفة الربط التفصيلية ¦ ISO ↔ WI ↔ Inspection Report

| # | ISO 9626 Requirement + Page | الموجود في WI | الموجود في Inspection Report | Assessment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Material — Clause 4 PDF p.8 (ISO p.2) | WI p.3: “100% stainless steel material” فقط؛ لا يوجد Grade أو ربط بـ ISO 15510. | جزئي: يوجد فحص material/appearance، لكن لا يوجد Stainless Steel Grade أو ISO 15510 / material certificate criterion. | GAP — High |
| 2 | Surface Finish & Visual Appearance — 5.2 PDF p.8 (ISO p.2) | WI p.3: smooth surface + بعض irregularities / tip checks. | جزئي: Appearance موجود، لكن straightness وregular roundness غير ظاهرين كمعايير مستقلة. | Partial GAP |
| 3 | Cleanliness — 5.3 PDF p.8 (ISO p.2) | فحص blockage وبعض العيوب؛ لا يوجد metal soil / processing agents. | لا يوجد criterion صريح لـ metal soil وprocessing agents؛ No blockage ليس بديلًا عن cleanliness. | GAP |
| 4 | Acidity / Alkalinity — 5.4 PDF p.8 (ISO p.2) Annex A: PDF p.14 (ISO p.8) | غير موجود. | غير موجود. | GAP — High |
| 5 | Size Designation — 5.5 PDF p.8 (ISO p.2) | يستخدم Size / Needle Dimension، لكن لا يوجد designation كامل: nominal OD + gauge + wall type. | جزئي: Size وNeedle Dimension موجودان، لكن ليس designation كامل حسب ISO. | GAP |
| 6 | Dimensions — 5.6 / Table 1 PDF p.8–11 (ISO p.2–5) | WI p.3: “check needle dimension as per required specifications and size” بدون حدود رقمية مرتبطة بـISO. | جزئي: Needle Dimension موجود، لكن لا توجد ODmin / ODmax / IDmin / Wall Type acceptance limits. | GAP — High |
| 7 | Wall Thickness Classification RW / TW / ETW / UTW Table 1: PDF p.9–11 (ISO p.3–5) | غير موجود. | غير موجود. | GAP — High |
| 8 | Sample Size — 5.7 PDF p.11 (ISO p.5) | يوجد sampling/process references، لكن لا يوجد ربط واضح بـ risk-based tubing specification. | يوجد Sampling/AQL data، لكن لا يثبت risk assessment الخاص بمتطلبات ISO 9626. | Partial GAP |
| 9 | Stiffness — 5.8 / Table 2 PDF p.11–12 (ISO p.5–6) Annex B: PDF p.15–16 (ISO p.9–10) | لا يوجد Needle Tubing Stiffness Test أو deflection criterion. | غير موجود. بند Spring في التقرير لا يعادل Stiffness Test للـneedle tubing. | GAP — High |
| 10 | Resistance to Breakage — 5.9 PDF p.13 (ISO p.7) Annex C: PDF p.17–18 (ISO p.11–12) | غير موجود. | غير موجود. Needle Gluing/Tensile يقيس تثبيت needle-holder وليس tubing breakage. | GAP — High |
| 11 | Resistance to Corrosion — 5.10 PDF p.13 (ISO p.7) Annex D: PDF p.19 (ISO p.13) | غير موجود. | غير موجود. | GAP — High |

الفجوات ذات الأولوية العالية ¦ High-Priority Findings

| 01 | Material Grade / ISO 15510 (ISO PDF p.8 (ISO p.2)) عبارة “100% stainless steel” لا تكفي لتحديد grade أو alloy. يجب أن يكون الـapproved material grade ووسيلة التحقق (CoA / Material Certificate) معرفين وقابلين للتتبع. |
| --- | --- |

| 02 | OD / ID / Wall Type Limits (ISO PDF p.8–11 (ISO p.2–5)) الـWI والتقرير يستخدمان dimension/size بشكل عام، لكن ISO Table 1 يحدد حدود ODmin وODmax وIDmin ويربطها بالـwall classification. يجب تحويلها إلى Acceptance Criteria أو مرجع مضبوط للمواصفة المعتمدة. |
| --- | --- |

| 03 | Stiffness (ISO PDF p.11–12 + Annex B p.15–16) لا يوجد اختبار stiffness أو deflection criterion للـneedle tubing. بند Spring في Inspection Report متعلق بمكوّن آخر ولا يثبت مطابقة tubing stiffness. |
| --- | --- |

| 04 | Resistance to Breakage (ISO PDF p.13 + Annex C p.17–18) اختبار Needle Gluing/Tensile لا يعادل اختبار resistance to breakage؛ الأول يختبر قوة التثبيت/السحب، بينما Annex C يختبر تحمل الـtubing للانحناء المتكرر وعدم ظهور visible breakage. |
| --- | --- |

| 05 | Resistance to Corrosion (ISO PDF p.13 + Annex D p.19) لا يوجد corrosion acceptance criterion أو record واضح ضمن WI/Inspection Report. |
| --- | --- |

| 06 | Acidity / Alkalinity (ISO PDF p.8 + Annex A p.14) لا يوجد extract pH test أو criterion يثبت أن فرق pH بين extract وcontrol ضمن الحد المحدد في ISO. |
| --- | --- |

| 07 | Controlled Record Alignment (WI p.4 / Prior report analysis) يلزم حسم F-823-T58 مقابل F-823-T162 Rev.1 وتحديث الـWI أو استخدام السجل الصحيح. استمرار التعارض يضعف traceability حتى لو كانت الفحوص نفسها صحيحة. |
| --- | --- |

الإجراء المقترح ¦ Recommended Document Actions

| Priority | No. | Action |
| --- | --- | --- |
| P1 | 1 | تحديث WI أو مواصفة Raw Material مرتبطة به بحيث تحدد Material Grade / ISO 15510 verification، nominal OD/Gauge، Wall Type، وحدود OD/ID المعتمدة. |
| P1 | 2 | إضافة/ربط طرق التحقق الخاصة بـ Stiffness، Breakage، Corrosion، وAcidity/Alkalinity. يمكن أن تكون عبر in-house test أو qualified supplier evidence / periodic verification إذا كان ذلك معتمدًا ومبررًا في نظام الجودة. |
| P1 | 3 | تحديث Inspection Report بحيث يسجل القيم/الحدود الفعلية المطلوبة عندما يكون الاختبار جزءًا من فحص الـlot، بدل عبارات عامة مثل “as per specification” فقط. |
| P1 | 4 | حسم Controlled Record Number: F-823-T58 أم F-823-T162 Rev.1، ثم مواءمة المرجع في WI وسجل التفتيش. |
| P2 | 5 | تقوية Visual Inspection لتغطية straightness، regular roundness، metal soil، processing agents بشكل صريح. |
| P2 | 6 | توثيق أساس Sampling لمتطلبات tubing وربطه بـ risk assessment / intended use عندما ينطبق Clause 5.7. |

ملاحظة منهجية

ليس المقصود نسخ كل Annex من ISO داخل Production WI. الأفضل أن يكون الـWI مرتبطًا بمواصفة/طريقة اختبار مضبوطة تحدد Acceptance Criteria، Method، Sampling/Frequency، والـRecord الذي يثبت المطابقة. الاختبارات التي تتم عند المورد أو دوريًا يجب أن يكون لها Evidence controlled ومبرر واضح.

المراجع المستخدمة ¦ Source Traceability

| Source | Document | Pages used |
| --- | --- | --- |
| ISO | ISO 9626:2016 — Stainless steel needle tubing for the manufacture of medical devices | PDF pp.8–19; especially Clauses 4, 5.2–5.10, Tables 1–2, Annex A–D |
| WI | WI-8-2-2-53 Rev.0 — Production & Test Procedure for Semi Auto Biopsy Needle | WI pp.1–4 |
| Inspection Report cross-check | F-823-T162 Rev.1 — Inspection & Test Report for Biopsy Needle | Prior QC gap analysis, pp.8–9 |

End of Report